STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 19 grudnia 2007 r.

PSG-I-343/ZP/D/9/07

Do uczestników przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ w Żaganiu „

Dotyczy  : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ w Żaganiu „

Uprzejmie informuję, ze do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania o następującej treści :

- Czy Zamawiający czerpie wodę z wodociągów czy z własnego ujęcia głębinowego?

- Czy Zamawiający posiada analizę wody surowej i może ją udostępnić?

- Czy filtr węglowy musi być sterowany elektronicznie? Czy nie może być z wymiennym wkładem (wymiana wkładu raz w roku).

- Czy Zamawiający dopuszcza zmiękczacz jednokolumnowy?

Nie ma sensu dawać dwukolumnowego, ponieważ regeneracja jednej kolumny trwa 40 min a mając zbiornik 800 litrów i rozbiory na poziomie 70 l/h, dlatego nie ma żadnego powodu do stosowania dwukolumnowego zmiękczacza.

- Czy zbiornik może posiadać pojemność 1100 litrów o wymiarach długość 1400 mm i szerokość 720 mm?

- Prosimy o doprecyzowanie w zgodzie z zapisami obowiązującej polskiej i europejskiej normy PN-EN 285 dotyczącej sterylizatorów parowych przestrzeni użytkowej wewnątrz komory każdego ze sterylizatorów wyrażonej w jednostkach wsadu.

Uzasadnienie:

Obecny zapis SIWZ określa wymaganą pojemność komory w litrach w przedziale pomiędzy 150 a170.

Zgodnie z punktem 4.1 w/w normy, której wymogi muszą spełniać sterylizatory parowe „Przestrzeń użytkowa wewnątrz komory sterylizatora powinna pomieścić jedną lub więcej jednostek wsadu”.

Punkt 3.29 w/w normy określa jednostkę wsadu jako: „Prostopadłościan o wymiarach 300 mm x 300 mm x 600 mm stosowany do celów sterylizacji”.

Określenie przestrzeni użytkowej komory sterylizatora w jednostkach wsadu ma podstawowe znaczenie dla użytkownika, gdyż decyduje o wydajności sterylizatora. Wymiary wszystkich obecnie produkowanych sztywnych opakowań sterylizacyjnych tj. koszy i kontenerów są dostosowane do wymiarów wspomnianej wyżej jednostki wsadu. Dla przykładu podajemy wymagane przez Zamawiającego w tym samym postępowaniu jako wyposażenie sterylizatorów kosze sterylizacyjne o wymiarach 580x280x260 mm lub kontener o wymiarach 595x275x270 mm, a więc dostosowane do wymiarów jednostki wsadu.

W przypadku zakupu sterylizatora o wymiarach komory nie dostosowanych do jednostki wsadu np. 400 x 400 x 950 mm wymóg postępowania dotyczący pojemności komory w litrach zostanie zrealizowany ( 4 dm x 4 dm x 9,5 dm = 152 dm3 / litry), ale przestrzeń użytkowa komory sterylizatora będzie wynosiła tylko 1 jednostkę wsadu zgodnie z normą PN-EN 285. Konsekwencją tego będzie przy zastosowaniu zgodnych z normą opakowań sterylizacyjnych powstawanie podczas sterylizacji dużych niewykorzystanych przestrzeni komory sterylizatora, które będą stanowiły nawet 65% pojemności komory, a będą wymagały ogrzewania

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor z przeszklonymi drzwiami, automatycznie przesuwnymi w pionie, wyposażoną dodatkowo w wózki do ustawiania i transportu wózków wsadowych?

Uzasadnienie:

Obecny zapis SIWZ dopuszcza do zaoferowania tylko myjnię-dezynfektor z drzwiami uchylnymi i ogranicza tym samym dostępność postępowania dla wykonawców mających w swojej ofercie nowoczesne myjnie-dezynfektory, w których nie jest konieczny dodatkowy nakład pracy personelu obsługującego urządzenie na otwieranie i zamykanie drzwi myjni-dezynfektora. W   rozwiązaniu, które zamierzamy zaoferować drzwi są przesuwne w pionie a ich  ruch odbywa się automatycznie po dotknięciu przycisku na panelu sterowania urządzenia. Stanowi to zasadniczą poprawę ergonomii i warunków pracy personelu Centralnej Sterylizacji. Dostarczane wraz z tym rozwiązaniem wózki do ustawiania i transportu wózków wsadowych są podczas za- i rozładunku myjni trwale zblokowane    z myjnią-dezynfektorem, a także mogą służyć dodatkowo do przemieszczania wózków wsadowych na terenie Centralnej Sterylizacji.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza także zaoferowanie myjni-dezynfektora o pojemności komory 8 tac narzędziowych i czterech poziomach mycia?

Uzasadnienie:

W zał. nr 4 do SIWZ w specyfikacji technicznej wymagana jest myjnia-dezynfektor o pięciu poziomach mycia i pojemności komory 10 tac narzędziowych, natomiast w zał. nr 2 do SIWZ w poz. 4 tabeli formularza cenowego mowa jest o myjni-dezynfektorze 8 –10 tac narzędziowych. W przypadku myjni-dezynfektorów o pojemności 8 tac narzędziowych mycie odbywa się zawsze na czterech poziomach. Zaletą myjni-dezynfektora o pojemności 8 tac narzędziowych, której wydajność jest wystarczająca nawet w  przypadku szpitali posiadających 200 łóżek, jest mniejsze zużycie wody i  energii, możliwość szybszego kompletowania pełnego załadunku komory i uniknięcie przez to pracy urządzenia z częściowo wypełnioną komorą.

- W związku z różnymi danymi w zał. nr  4 do SIWZ w specyfikacji technicznej i w zał. nr 2 do SIWZ w tabeli formularza cenowego prosimy o wyjaśnienie jaka jest wymagana ilość koszy do kontenerów.

Uzasadnienie:

W zał. nr 4 do SIWZ w specyfikacji technicznej wymagana jest ilość 2 koszy  do każdego z
kontenerów z lp. 11 i 12, natomiast w zał. nr 2 do SIWZ w tabeli formularza cenowego wymagane jest tylko po jednym koszu do kontenera.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę rotacyjną z zakresem temperatur od 80 do 220 stC?

Uzasadnienie:

Temperatura zgrzewu poniżej 80 stC nie jest wykorzystywana w praktyce.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę rotacyjną z tolerancją temperatury +/-2 %?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę rotacyjną z szerokością zgrzeiny 12 mm?

Uzasadnienie:

Wysoka jakość zgrzeiny w nowoczesnych zgrzewarkach pozwala na ograniczenie szerokości zgrzeiny do 12 mm.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę rotacyjną bez zmiennego kierunku napędu rolek?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę rotacyjną z klawiatura w postaci piktogramów?

Uzasadnienie:

Klawiatura w postaci piktogramów jest łatwiejsza w obsłudze i bardziej czytelna.,

- Czy Zamawiający dopuści kontenery do sterylizacji parowej o wymiarach różniących się od żądanych w granicach +/- 10%?

- Czy Zamawiający dopuści komplet koszy (8 szt) zapewniający kompletny załadunek komór sterylizatorów.

ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO :

Ad.1

Zamawiający czerpie wodę z wodociągów miejskich.

Ad.2.

Zamawiający posiada analizę wody surowej i może ją udostępnić zainteresowanym pod numerem telefonu 068 477 12 20.

Ad.3

Zamawiający dopuści do postępowania stację uzdatniania wody z wymiennym filtrem węglowym pod warunkiem potrzeby wymiany filtra nie częściej niż jeden raz do roku. W związku z tym zapis w załączniku nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla stacji uzdatniania wody pkt1 – elementy składowe stacji, wers 3 otrzymuje brzmienie: filtr węglowy sterowany elektronicznie lub wymienny wkład węglowy pod warunkiem potrzeby wymiany wkładu nie częściej niż jeden raz do roku.

Ad. 4

Zamawiający dopuści do postępowania stacje uzdatniania wody wyposażona w zmiękczacz jednokolumnowy. W związku z tym zapis w załączniku nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla stacji uzdatniania wody pkt 1 – elementy składowe stacji, wers 4  otrzymuje brzmienie: Zmiękczacz wody jedno lub dwukolumnowy sterowany elektronicznie.

Ad.5

Zamawiający nie dopuści do postępowania stacji uzdatniania wody ze zbiornikiem o pojemności 1100 litrów i wymiarach 1400mm x 720mm ze względu na ograniczoną ilość miejsca w istniejących pomieszczeniach zaprojektowanych i wykonanych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

Ad.6

Zamawiający wyraził pożądaną objętość komory sterylizatora w litrach, który jest powszechnie stosowaną jednostką objętości. Stosowanie tej jednostki jest dopuszczalne, ponieważ jest ona przeliczalna na metr sześcienny, który jest pochodna jednostki objętości w układzie SI ( Międzynarodowy Układ jednostek), przyjętym przez Generalną Konferencję Miar. Układ ten obowiązuje także w Polsce stąd możliwość powszechnego wyrażania jednostek objętości zarówno w metrach sześciennych, jaki w  litrach.

Zamawiający wymaga przestrzeni użytkowej komory o pojemności 150-170 l, która pomieści conajmniej 1 jednostkę wsadu STE o wymiarach 300x300x600 mm, natomiast pozostała ewentualna przestrzeń konieczna jest do jednoczesnej sterylizacji innych niestandardowych pakietów.

Ad. 7

Zamawiający dopuści do postępowania myjnię-dezynfektor z przeszklonymi drzwiami, automatycznie przesuwanymi w pionie wyposażoną dodatkowo w wózki do ustawiania i transportu wózków wsadowych. W związku z tym zapis w załączniku nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla myjni-dezynfektora pkt 2 otrzymuje brzmienie: Drzwi uchylne, wykonane ze stali nierdzewnej, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych lub drzwi automatycznie przesuwane w pionie. W przypadku drzwi przesuwnych w pionie wymagane są dodatkowe wózki do ustawiania i transportu wózków wsadowych.

Ad.8

Zamawiający dopuści do postępowania myjnię o pojemności komory 8 tac narzędziowych z czterema poziomami mycia. W związku z tym zapis w zał. nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla myjni-dezynfektora pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4-5 poziomów mycia; pojemność komory 8- 10 tac narzędziowych.

Ad.9

Zamawiający wymaga tylko po jednym koszu do kontenera. W związku z tym załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontenerów aluminiowych do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych pkt 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

| L.p. | Wyszczególnienie parametru technicznego | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | ##### Kontener: 295 x 275 x 140 mm – ##### szt. 1 Kosz: 245 x 245 x 60 mm – szt. 1 | Tak. Podać |  |
| 12. | Kontener: 455 x 280 x 140 mm – szt. 1 Kosz: 400 x 250 x 60 mm – szt. 1 | Tak. Podać |  |

Ad.10

Zamawiający dopuści do postępowania zgrzewarkę rotacyjna z zakresem temperatur od 80-220stC.

Ad.11

Zamawiający dopuści do postępowania zgrzewarkę rotacyjna z tolerancja temperatury +/- 2%

Ad.12

Zamawiający dopuści do postępowania zgrzewarkę rotacyjną z szerokością zgrzeiny do 12 mm.

Ad.13

Zamawiający dopuści do postępowania zgrzewarkę rotacyjną  bez zmiennego kierunku rolek.

Ad.14

Zamawiający dopuści do postępowania zgrzewarkę rotacyjna z klawiaturą w postaci piktogramów.

W związku z udzielonymi wyżej  wyjaśnieniami  na pytania od nr 10 do 14 załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący zgrzewarki rotacyjnej otrzymuje brzmienie:

##### ZGRZEWARKA ROTACYJNA

###### Ilość 1szt

| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkość zgrzewania min 8m/min | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatur 50-220stC | Tak |  |
| 3 | Tolerancja temperatury +/- 2% | Tak |  |
| 4 | Szerokość zgrzeiny min 12mm | Tak |  |
| 5 | Obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 6 | Regulacja odległości zgrzeiny od krawędzi rękawu papierowo-foliowego w zakresie 10-35mm | Tak |  |
| 7 | Zmienny kierunek napędu rolek | Tak/Nie |  |
| 8 | Klawiatura numeryczna lub w postaci piktogramów | Tak |  |
| 9 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz | Tak |  |
| 10 | Kontrola mikroprocesorowa | Tak |  |
| 11 | Automatyczny licznik zgrzanych rękawów | Tak |  |
| 12 | Drukarka z automatycznym włącznikiem | Tak |  |
| 13 | Data w formacie dmy/ymd/mdy | Tak |  |
| 14 | Alfanumeryczny kod | Tak |  |
| 15 | Wydruk na zgrzewie zawierający: datę pakowania, datę ważności pakietu, kod alfanumeryczny | Tak |  |
| 16 | Funkcja standby | Tak |  |

Ad.15

Zamawiający dopuści do postępowania kontenery o wymiarach różniących się od żądanych w granicach +/- 10%.W związku z tym zapis w załączniku 0-170 nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontenerów do sterylizacji otrzymuje brzmienie: Uwaga: w wymiarach kontenerów i koszy dopuszczalna jest tolerancja +/- 10%

Ad.16

Zamawiający dopuści do postępowania zestaw koszy do sterylizacji w ilości po 4 szt. do każdego sterylizatora o wymiarach umożliwiających jednoczesny ich załadunek i pełne wykorzystanie komory sterylizacyjnej.

W związku z tym zapis w:

A/ Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt III  Opis Przedmiotu w ppkt  1,w tabeli - liczba porządkowa nr 2, otrzymuje nowe brzmienie :

| Lp. | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kosze sterylizacyjne do poz. 1 w ilości po 4 szt. do każdego sterylizatora o wymiarach umożliwiających jednoczesny ich załadunek i pełne wykorzystanie komory sterylizacyjnej. | 8 łącznie |

B/ Załączniku nr 2 Formularz Cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tabeli - liczba porządkowa nr 2, otrzymuje brzmienie :

| Lp. | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kosze sterylizacyjne do poz. 1 w ilości po 4 szt. do każdego sterylizatora o wymiarach umożliwiających jednoczesny ich załadunek i pełne wykorzystanie komory sterylizacyjnej. | 8 łącznie |

C/ Załączniku nr 4 Specyfikacja Techniczna do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla sterylizatora parowego ,w tabeli - liczba porządkowa nr 17, otrzymuje brzmienie:

Sterylizator parowy

Ilość 2 szt.

| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Kosze sterylizacyjne w ilości po 4 szt. do każdego sterylizatora o wymiarach umożliwiających jednoczesny ich załadunek i pełne wykorzystanie komory sterylizacyjnej. | Tak |  |

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust.4 Zamawiający informuje iż w rozdziale I SIWZ punkt X otrzymuje nowe brzmienie:

„X. Dokumenty składające się na ofertę – wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia (załącznik Nr 4) odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

  - Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, wpis do Rejestru Wyrobów medycznych – alternatywnie z zastrzeżeniem punktu 3.

  - Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z w/w dokumentów.

  - W przypadku wyrobów, o których mowa w art.54 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r., potwierdzenie zgłoszenia lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

  - Dokumentacja techniczna lub instrukcja użytkownika, w języku polskim, zawierająca wyspecyfikowane dane techniczne potwierdzające parametry oferowanego sprzętu medycznego”

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia i wprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655)  modyfikacje do treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 stycznia 2008 roku. W związku z powyższym zapisy zawarte w SIWZ pkt.  XVII Miejsce, termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie:”

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na: „Dostawę  i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ w Żaganiu”

nie otwierać przed: 02.01.2008 r. godz. 930

- Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Starostwie Powiatowym w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39, pokój 5.

- Termin składania ofert upływa dnia: 02.01.2008 r. o godz. 900. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi: w dniu: 02.01.2008 r.. o godzinie 930 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pokój  nr 103. „

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.