Powiat Żagański

ul. D w o r c o w a 3 9

6 8 – 1 0 0 Ż A G A Ń

www.powiatzaganski.pl, e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl

FAX (68) 477 79 20,

NIP 924-16-33-119

godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałek od 730 do 1600

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

w piątek od 730 do 1500

###### Specyfikacja warunków

zamówienia

dla postępowania klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Nazwa zadania – Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu i Szprotawie

Zatwierdzam:

Anna Michalczuk

Żagań, dnia 8 września 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zawiera:

TOM I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularze dotyczące Oferty:

Formularz 2.1. 		 Formularz ofertowy

Formularz 2.2 – 2.8	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

oferowanego sprzętu (odpowiednio załącznik nr 2.2 – 2.8)

Formularz 2.9 		Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, 	spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 	125 ust. 1 Ustawy Pzp

Rozdział 3	Formularze podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu przez Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego:

Formularz 3.1. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Formularz 3.2. 	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

TOM II:	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwane dalej „PPU”

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

  - ZAMAWIAJĄCY: Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel. 68 470-99-76
- sekretariat

  - Adres strony internetowej prowadzonego postpowania: https://bip.powiatzaganski.pl/zamowienia_publiczne/433/status/rodzaj/wzp/zwr/

  - Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.powiatzaganski.pl/zamowienia_publiczne/433/status/rodzaj/wzp/zwr/

  - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy pomocy Platformy zakupowej

Adres : https://miniportal.uzp.gov.pl  (dalej: Platforma).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP  /d0l805xocs/skrytka

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): ZP.272.11.2021

  - Identyfikator postępowania (ID) można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie lub ID postępowania.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w wariancie, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. - „ ustawa Pzp”) na podstawie art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 – 274 w zw. z art. 277 ust. 1 oraz art. 280 ust. 1 w zw. z art. 281 w zw. z art. 283 -286 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  - Zamówienie jest finansowane ze środków własnych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu i Szprotawie” w podziale na :

    - dostawę dla szpitala w Żaganiu:

Część I – Oscylometr impulsowy

Część II – 	a) Bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm

(Videobronchoskop)

b) Przenośny bronchoskop zasilany baterią/akumulatorem

(Bronchofiberoskop)

Część III – Mobilny przenośny aparat USG

Część IV – Aparat EKG

Część V – Wózek bariatryczny do transportu pacjenta

Część VI – Urządzenie do kompresji mostka Copulus

    - dostawę dla szpitala w Szprotawie:

Część VII –	a) Videogastroskop

b) Procesor obrazu HDTV endoskopowy

c) Videokolonoskop

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie specyfikację techniczną, został określony w załącznikach od  nr 2.2. do 2.8 SWZ w zakresie poszczególnych części.

  - Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje dostawę wraz z wniesieniem fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzeniem szkoleń, o których mowa w §5 „PPU” dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Filii w Żaganiu ul. Żelazna 1A, 68-100 Żagań (w zakresie części I, II, III, IV, V, VI) oraz Nowego Szpitala, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa (w zakresie części VII), dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w dokumentach postępowania dla tej części.

  - Zamawiający wymaga aby oferowany wyrób medyczny był nowy, wolny od wad, nie był przedmiotem ekspozycji, użytkowania, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

  - Oferowany wyrób medyczny musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie  93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zmianami).

  - Przedmiot zamówienia winien odpowiadać Polskim Normom przenoszącym Normy Europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją, ulotką oraz instrukcją użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  - W okresie gwarancji wymaga się prowadzenia nieodpłatnego serwisu sprzętu.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w dokumentach postępowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest, dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, który jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

  - Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w dokumentach zamówienia;

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Sposób realizacji zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (TOM II - do SWZ – zwany dalej: „PPU”).

  - W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazującymi ich równoważność.

    - Zamawiający dołożył należytej staranności w przygotowaniu Opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, tzn. tak aby był on jednoznaczny i wyczerpujący, przygotowany przy użyciu dokładnych i zrozumiałych określeń, aby zawierał wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, aby nie zawierał on znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła, ani szczególnego procesu, który mógłby charakteryzować konkretny produkt lub wykonawcę. Jeśli w takich opisach znajdują się przykładowo wskazane znaki lub marki mają one charakter jedynie informacyjny, niewiążący dla wykonawcy, mają one na celu jedynie ewentualną pomoc wykonawcom w przygotowaniu ofert.

    - Jeśli Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego tylko poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika – np.: norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia), dopuszcza się do zastosowania (zaproponowania w ofercie) rozwiązań równoważnych opisywanym. Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe – nie gorsze niż wskazane. Wskazanie w takich przypadkach marki handlowej lub jej odpowiednika wynika ze specyfiki danego elementu przedmiotu zamówienia i wynikającej z tego niemożności dokonania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby na uzyskanie oczekiwanego rezultatu.

    - W sytuacji, gdy Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia odpowiadał określonym normom, a jednocześnie stawia w SWZ wymagania przekraczające wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają zapisy SWZ.

    - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

    - W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający dopuszcza również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu.

    - W przypadku wymagania przedstawienia określonego oznakowania, Zamawiający dopuszcza wszystkie oznakowania potwierdzające, że dana dostawa spełnia równoważne wymagania.

  - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy deklarację zgodności 
z CE na oferowane sprzęty. Dokumenty dopuszczające oferowany wyrób medyczny do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

  - Przedmiot umowy musi pochodzić od autoryzowanego producenta sprzętu medycznego lub autoryzowanego dilera. W związku z tym Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie bądź umowę od autoryzowanego producenta lub dilera oferowanego sprzętu medycznego. Zaświadczenie bądź umowa nie jest wymagane w sytuacji, kiedy Wykonawca sam jest producentem oferowanego sprzętu.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oferowanego sprzętu mający swoją siedzibę lub punkt serwisowy na terenie Polski. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu dostarczy Zamawiającemu wykaz autoryzowanych serwisów pogwarancyjnych.

  - Serwis i naprawy należy przeprowadzić zgodnie z zapisami §6 „PPU”

  - Szkolenie osób bezpośrednio obsługujących sprzet należy przeprowadzić zgodnie z zapisami §5 „PPU”.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP

  - Zamawiający nie stosuje w przypadku dostaw art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

33100000 – 1	 Urządzenia medyczne

33168100 – 6	 Endoskopy

33112200 – 0 	 Aparaty ultrasonograficzne

33190000 – 8 	Różne urządzenia i produkty medyczne

33158300 – 5	 Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe

33158500 – 7	Przyrządy medyczne na podczerwień

33197000 – 7 	Medyczne urządzenia komputerowe

- OPIS CZĘŚCI ZAMOWIENIA

  - Zamawiający dzieli zamówienie i dopuszcza składania ofert częściowych w podziale na :

Część I – Oscylometr impulsowy

Część II – 	a) Bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm

(Videobronchoskop)

b) Przenośny bronchoskop zasilany baterią/akumulatorem

(Bronchofiberoskop)

Część III – Mobilny przenośny aparat USG

Część IV – Aparat EKG

Część V – Wózek bariatryczny do transportu pacjenta

Część VI – Urządzenie do kompresji mostka Copulus

Część VII –	a) Videogastroskop

b) Procesor obrazu HDTV endoskopowy

c) Videokolonoskop

  - Szczegółowo sprzęty zostały opisane w załącznikach odpowiednio dla części I, II, III, IV, V, VI, VII (od nr 2.2 do nr 2.8)

  - Sprzęty wskazane w części I, II, III, IV, V, VI – należy dostarczyć do siedziby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Filii w Żaganiu ul. Żelazna 1A, 68-100 Żagań we wskazane tam miejsce.

  - Sprzęty wskazane w części VII – należy dostarczyć do siedziby Nowy Szpital w Szprotawie, 
ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa we wskazane tam miejsce.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 2-ch miesięcy od dnia podpisania umowy

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1  ORAZ ART. 109 UST. 1 (kwalifikacja podmiotowa wykonawców)

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie:

    - art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”),

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

c)	o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.),

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp;

    - art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

  - Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę (wykluczenia fakultatywne art. 109 ustawy Pzp):

    - art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej w podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) ustawy Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej wskazane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

- INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

  - Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające że Wykonawca: - formularz 2.9.

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na:

    - Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Nie wymaga

    - Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

      - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia przez Wykonawcę 
z postępowania (zgodnie z zapisami w pkt 9 SWZ Wykonawca przedłoży:

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi formularz 3.2. do SWZ),

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 11.2.2.1. lit b) SWZ i Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  o ile Wykonawca WSKAZAŁ w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

  - Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 11.2.2.1 lit b) SWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Przepisy te stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w  ppkt 11.2.2.1 lit b) SWZ pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone  uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w ppkt 11.2.2.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 , art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit a 
i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia/odpisu o którym mowa w ppkt 11.2.2.1. lit b) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - Nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; - nie dotyczy

    - Nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

- INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

  - Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

  - Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotowych udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o których mowa w pkt 13.3 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby;

    - Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11 SWZ 
i oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolności lub sytuacji podmiotów udostępniających zasobów.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  i podać firmy podwykonawców, jeżeli są mu znane na etapie składania ofert.

- jest zobowiązany złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dla każdego z podwykonawców;

b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11 SWZ dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
(art. 58 oraz art. 117 ustawy Pzp)

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, skalda każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.

  - Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp (jeżeli Zamawiający wymaga takiego warunku) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli Zamawiający wymaga takiego warunku) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz:

- o którym mowa w §9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców,  dotyczy robót budowlanych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

- o którym mowa w §9  ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

    - Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 14.2 i 14.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

  - Oświadczenie wstępne o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając tym samym brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

  - Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy o  w terminie do dnia 
17-09-2021 r. godz.  9:00

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ePUAP:  /d0l805xocs/skrytka

Przekazywanie OFERT odbywa się przy użyciu w/w platformy zapewniającej zachowanie
integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), instrukcji korzystania z miniPortalu dostępnej na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz w Regulaminie ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości mniejszej niż progi unijne OFERTĘ, OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Wykonawca składa OFERTĘ w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie www.miniPortal.uzp.gov.pl wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty.

    - W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem W przypadku braku podania adresu skrzynki ePUAP Zamawiający wyśle wszelką korespondencję na skrzynkę, z którego otrzymał ofertę.

  - OFERTĘ w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis), postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Identyfikator postępowania (ID) można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania”

  - Oferta, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem.

  - Instrukcja korzystania z Platformy miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza do komunikacji”. Do założenia konta na Platformie wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

  - Zalecenia Zamawiającego odnośnie formy elektronicznej, postaci elektronicznego podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego :

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,

- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

  - Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym czy podpisem osobistym.

  - Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

  - W przypadku  gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się TEN DOKUMENT.

  - W przypadku  gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania,, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej  przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem  w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w 15.10 SWZ dokonuje w przypadku:

    - Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

    - Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

    - innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów , które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 15.10 SWZ, może dokonać również notariusz..

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z jej treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej 
i OPATRUJE SIĘ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 
o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - W przypadku  gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwie zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,  przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność  cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w 15.15 SWZ dokonuje w przypadku:

    - Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

    - Przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu o którym mowa w art. 94 ust 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienia;

    - Pełnomocnictwa – mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 15.15 SWZ, może dokonać również notariusz.

  - Do oferty należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, 
w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać amiany ani wycofać złożonej oferty.

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym , a w przypadku postępowań wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap)

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz  złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formie pisemnej  lub w formie dokumentowej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

  - Każdy załączony plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi  być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, Współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.

  - Zamawiający informuję, że Platforma  jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.

OTWARCIE OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-09-2021r., o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 15.35, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający najpóźniej PRZED OTWARCIEM OFERT udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

    - Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców  których oferty zostały otwarte;

    - Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONENCJI ELEKTRONICZNEJ  (PONIŻSZE PRZEPISY NIE DOTYCZĄ SKŁADANIA OFERT)

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Taki wniosek należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji).

MiniPortal : https://miniportal.uzp.gov.pl

ePUAP :  /d0l805xocs/skrytka

    - We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym postepowania (ID), 
lub numerem postępowania.

  - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami jak i odwrotnie za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl dotyczących w szczególności: wyjaśnień SWZ, wyjaśnień rażąco niskiej ceny, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania dokumentu musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych lub dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający PROSI (jeżeli jest to możliwe) o przekazywanie zapytań do SWZ również 
w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

Za datę wpływu powyższych dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy lub 
e-mail.

  - Niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowanie dokumentów  i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz  złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 16.7 SWZ przedłużą termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w

  - Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia,, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie  internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku, o którym mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

  - W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

  - Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym termonie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania, na której została udostępniona SWZ.

  - Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) .

  - Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

  - W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

  - Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. pn-czw. godz. 7.30-15.30, pt. godz. 8.00-15.00 – zostanie potraktowana, tak, jakby przyszła w dniu następnym

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI:

  - W sprawach proceduralnych: Magdalena Rodenko - Inspektor, zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - OFERTĘ stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” (załącznik nr 2.1) wraz z wypełnioną „Specyfikacją techniczną” stanowiącą jednocześnie opis przedmiotu zamówienia w zakresie składanej części (załącznik odpowiednio nr 2.2 do nr 2.8) stanowiącym jednocześnie minimalne wymagania przedmiotu zamówienia.

  - Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:

1) 	   Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

2)	Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej tych podmiotów  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia. (jeżeli dotyczy)

3) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy bądź do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notarialnie potwierdzona „kopia” cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu za „zgodność z oryginałem” przez Notariusza (jeżeli dotyczy)

4) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

5) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień niniejszej SWZ (jeżeli jest wymagane wniesienie wadium w danym postępowaniu).

6)  Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile zastrzeżenie takie zostało złożone.

7)  Równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Cenę należy podać zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ (w zależności od składanej części) w złotych polskich w postaci cyfrowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz w postaci słownej. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie opisanym w dokumentach zamówienia.

  - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

  - Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do SWZ dokumentów.

  - Cena podana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia określone w dokumentach postępowania.

  - Przedmiot zamówienia ma być wykonany w ramach ceny ryczałtowej (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), czyli podana przez Wykonawcę cena brutto podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa, itp..

  - Stawka podatku VAT określona jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, poz. 106 z późn. zm.).

  - Zgodnie z art. 225 ust 1 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania  kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
(Wzór informacji został określony w treści formularza ofertowego) W ofercie wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do  powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Do przeliczenia ceny oferty Zamawiający stosował będzie zasady matematyczne.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

  - Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 16 października 2021 jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednoznacznie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 21.2 SWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 21.2 SWZ następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

- DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V  i  VII

    - Cena brutto (C) - 60% = 60 pkt

    - Okres gwarancji (G)– 40% = 40 pkt

I.1. Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej zamówienia będzie obliczana z zależności:

Kryterium 1:   Cena brutto (C) – 60 pkt

Lc=Comin/Cobad  x 60 pkt

gdzie:

Lc – liczba punktów

Comin – najniższa cena brutto oferowana z wszystkich ofert nieodrzuconych

Cobad – cena brutto oferty badanej

Kryterium 2: Okres gwarancji (G) – 40 pkt

Przedmiot zamówienia będzie posiadał okres gwarancji określony przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, podlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja, który wynosić będzie nie mniej niż
24 miesiące oraz nie więcej niż 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Okres gwarancji określony przez wykonawcę będzie obowiązywał dla wszystkich elementów Przedmiotu Umowy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SWZ i na tej podstawie zostanie odrzucona. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. Oferta z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji jakości otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny w ramach tego kryterium przyjęty zostanie 60-miesięczny okres gwarancji. Natomiast do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji jakości wynikający z oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (Załącznik nr 2.1 do SWZ) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości (24 miesiące) otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji pośredni, pomiędzy maksymalnym (60 miesięcy) a minimalnym (24 miesiące) otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

G = Go/Gn x 40 pkt

gdzie:

G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”,

Go – Okres gwarancji w ofercie ocenianej

Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

I.2. W przypadku braku określenia okresu gwarancji zamawiający uzna iż Wykonawca udziela gwarancji w minimalnym wymaganym okresie tj. 24m-cy i przyzna 0 pkt.

I.3. W przypadku wpisania okresu gwarancji niezgodnego z wymaganymi parametrami do przyznania punktacji w formularzu ofertowym, spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej warunkami zamówienia – art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP.

I.4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

I.5. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami/zapisami dla każdego z kryteriów.

I.6. Wzór całościowej punktacji oferty:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Ocena zostanie przeliczona wg wzoru:

O = C + G

gdzie:

| O | ilość punktów przyznana „Ofercie” |
| --- | --- |
| C | ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Cena" |
| G | ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Okres gwarancji” |

I.7. W przypadku jednakowej punktacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie dokonywał wyboru oferty zgodnie z zapisami art. 248 ustawy Pzp.

I.8. Wykonawcy składający oferty dodatkowe.

I.9. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

I.10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.

- DLA CZĘŚCI VI

- Cena brutto (C)- 60% = 60 pkt

- Parametry techniczne (PT) 35% = 35 pkt

- Okres gwarancji (G)– 5% = 5 pkt

II.1. Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej zamówienia będzie obliczana z zależności:

Kryterium 1:   Cena brutto (C) – 60 pkt

Lc=Comin/Cobad  x 60 pkt

gdzie:

Lc – liczba punktów

Comin – najniższa cena brutto oferowana z wszystkich ofert nieodrzuconych

Cobad – cena brutto oferty badanej

Kryterium 2: Parametry techniczne (PT) – 35 pkt

W ramach kryterium PT ocenione zostaną zaoferowane przez Wykonawcę parametry techniczne oferowanego asortymentu w treści formularza parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2.7. do SWZ. Ocena zostanie przeliczona wg wzoru:

PT = PTo / PTmax

| PT | ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium " Parametry techniczne" |
| --- | --- |
| PTo | suma punktów przyznanych ofercie badanej z tabeli parametrów punktowanych |
| PTmax | maksymalna możliwa suma punktów z tabeli parametrów punktowanych |

gdzie:

| Parametry punktowane | Punktacja |
| --- | --- |
| Klasa odporności min > IP 43 | TAK – 10 pkt. / NIE (IP43 i niższe) – 0 pkt. |
| Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na minimum 3 różne sposoby | TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt. |
| Czas pracy na jednym akumulatorze min 70 min | TAK – 10 pkt. / NIE (70 minut i mniej) - 0 pkt |
| Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii | TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt. |

Kryterium 3: Okres gwarancji (G)– 5 pkt

Przedmiot zamówienia będzie posiadał okres gwarancji określony przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, podlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja, który wynosić będzie nie mniej niż
24 miesiące oraz nie więcej niż 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Okres gwarancji określony przez wykonawcę będzie obowiązywał dla wszystkich elementów Przedmiotu Umowy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SWZ i na tej podstawie zostanie odrzucona. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. Oferta z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji jakości otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny w ramach tego kryterium przyjęty zostanie 60-miesięczny okres gwarancji. Natomiast do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji jakości wynikający z oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (Załącznik nr 2.1 do SWZ) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości (24 miesiące) otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres gwarancji pośredni, pomiędzy maksymalnym (60 miesięcy) a minimalnym (24 miesiące) otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

G = Go/Gn x 5 pkt

gdzie:

G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”,

Go – Okres gwarancji w ofercie ocenianej

Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

II.2. W przypadku braku określenia okresu gwarancji zamawiający uzna iż Wykonawca udziela gwarancji w minimalnym wymaganym okresie tj. 24m-cy i przyzna 0 pkt.

II.3. W przypadku wpisania okresu gwarancji niezgodnego z wymaganymi parametrami do przyznania punktacji w formularzu ofertowym, spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej warunkami zamówienia – art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP.

II.4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

II.5. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami/zapisami dla każdego z kryteriów.

II.6. Wzór całościowej punktacji oferty:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Ocena zostanie przeliczona wg wzoru:

O = C + PT + TD + G

gdzie:

| O | ilość punktów przyznana „Ofercie” |
| --- | --- |
| C | ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Cena" |
| PT | ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Parametry Techniczne” |
| G | ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „Okres gwarancji” |

II.7. W przypadku jednakowej punktacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie dokonywał wyboru oferty zgodnie z zapisami art. 248 ustawy Pzp.

II.8. Wykonawcy składający oferty dodatkowe.

II.9. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II.10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 23.1 SWZ jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 308  ust. 3 ustawy Pzp.

  - W przypadku podwykonawstwa należy przedłożyć umowy z podwykonawcami lub projekty umów. (szczegółowo zostało to opisane w Tomie II SWZ)

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia, w przypadku nie złożenia jej wraz z ofertą. (oryginał do wglądu Zamawiającemu). Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do jej odnawiania na wyżej wymienionych warunkach. W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy niż okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiedniej polisy najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania poprzedniej, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających fakt że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie  93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 oraz aktami wykonawczymi do niej) – dotyczy wszystkich części.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy przed podpisaniem umowy przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia bądź umowy od autoryzowanego producenta lub dilera oferowanego sprzętu medycznego. Zaświadczenie bądź umowa nie jest wymagane w sytuacji, kiedy Wykonawca sam jest producentem oferowanego sprzętu  - dotyczy wszystkich części.

  - Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzających antybakteryjność lakieru 
i tworzywa – dotyczy części V SWZ (Wózek bariatryczny do transportu pacjenta).

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających że oferowany produkt odpowiada Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub norm innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy - dotyczy wszystkich części.

  - UWAGA! Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 23.6; 23.7; 23.8 lub 23.9 skutkować będzie uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed zawarciem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Postanowienia umowy zostały określone w Tomie II – „PPU” niniejszej SWZ, jako załącznik.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

  - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.(art. 505-590)

- INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP.

  - Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp..

- INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8 USTAWY PZP.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP.

  - Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów.

- INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

  - Zamawiający wymaga rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w języku polskim.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPWOWANIU

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 60 i ART. 121

  - Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

    - Zamówień na roboty budowlane lub usługi lub

    - Prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ,

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ  OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ 
Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

  - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych. do oferty.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem  danych osobowych jest Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Żagańskim  jest Pan Maciej Gęsigóra, adres e-mai: iod@powiatzaganski.pl , tel. 68 479-34-60

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu i Szprotawie” Nr ZP.272.11.2021  prowadzonym w trybie podstawowym.

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoby, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania  mają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

- osobom, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Informacja dotycząca ograniczenia stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Formularz nr 2.1.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Do

Powiat Żagański

ul. D w o r c o w a 3 9

6 8 – 1 0 0 Ż A G A Ń

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu 
i Szprotawie”

JA/MY NIŻEJ PODPISANI

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(nazwa (firma) NIP,  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ). za cenę: (wypełnić część, której dotyczy oferta*)

  - *Dla CZĘŚCI I

Oscylometr impulsowy – 1 szt

Wartość brutto: ……………………zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

  - *Dla CZĘŚCI  II

a) Bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm  (Videobronchoskop) – 1 szt

b) Przenośny bronchoskop zasilany baterią / akumulatorem  (Bronchofiberoskop) – 1 szt

Cena jednostkowa  brutto: ……………………zł/1 szt. (Videobronchoskop)

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

Cena jednostkowa brutto: …………………..zł / 1 szt. (Bronchofiberoskop)

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

Łączna wartość BRUTTO  (poz. a + poz. b) …………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

  - *Dla CZĘŚCI  III

Mobilny przenośny aparat USG – 1 szt

Wartość BRUTTO  …………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

  - *Dla CZĘŚCI  IV

Aparat EKG – 1 szt

Wartość BRUTTO  …………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

  - *Dla CZĘŚCI  V

Wózek bariatryczny do transportu pacjenta– 1 szt

Wartość BRUTTO  …………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

  - *Dla CZĘŚCI  VI

Urządzenie do kompresji mostka Copulus – 1 szt

Wartość BRUTTO  …………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy 
(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Parametry techniczne” oferuję/emy asortyment zgodny z deklaracją zawartą w treści załącznika nr 2.7 do SWZ  w kolumnie parametry oferowane.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

  - *Dla CZĘŚCI  VII

a) Videogastroskop – 1 szt

b) Procesor obrazu HDTV endoskopowy – 1 szt

c) Videokolonoskop – 1szt

Cena jednostkowa  brutto: ……………………zł/1 szt. (Videogastroskop)

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

Cena jednostkowa brutto: …………………..zł / 1 szt. (Procesor obrazu HDTV endoskopowy)

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

Cena jednostkowa brutto: …………………..zł / 1 szt. (Videokolonoskop)

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

Łączna wartość BRUTTO  (poz. a + poz. b + poz. c) …………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………..…………………...………złotych)

    - W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „okres gwarancji” zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia, na okres: ________ miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Informujemy, że (zaznaczyć właściwe):

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

UWAGA: Wypełnia wyłączenie wykonawca, którego oferta generuje obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości ceny netto oferty np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

Oświadczam/y, że niewypełnienie oferty w zakresie wskazanym powyżej oznacza, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy)

zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca

| Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Nazwa, siedziba podwykonawcy (o ile są znane) |
| --- | --- |

zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom, na którego/ych zasoby powołuję /powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.:

| Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Nazwa, siedziba podwykonawcy (o ile są znane) |
| --- | --- |

Uwaga! W przypadku braku wskazania dostaw których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. (wypełnić jeżeli dotyczy)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/przekreślenie).

- Informuję, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe):

mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro);
 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro);
 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro);
 żadne z powyższych
(informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych)

- Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma , adres : _________________________________________________________________

Imię i nazwisko osoby do kontaktu __________________________________________________

tel. ___________________ fax _______________ e-mail: _______________________________

adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: _________________________________________________

- Wraz z formularzem oferty składamy następujące dokumenty:

  - ____________________________________

  - ____________________________________

  - (…)

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.2.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ I

Oscylometr impulsowy

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły min. : - spirometria spokojna, - spirometria natężona, - maksymalna wentylacja, - oscylometria impulsowa - badanie odwracalności (próby rozkurczowej) w każdym z powyższych modułów, | TAK |  |
|  | Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu 18l/s, lub lepsza | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu 0,01 ml/s, lub lepsza | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru objętości 18 l, lub lepsza | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości 0,01 ml, lub lepsza | TAK |  |
|  | W ramach standardowego wyposażenia dostarczony zostanie wzorzec impedancji do weryfikacji poprawności wskazań modułu do oscylacji wymuszonych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie: - stojąca - siedząca - leżąca | TAK |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku - Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku - Czas wydechu monitorowany do 15 s. - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) - Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | TAK |  |
|  | Moduł do oscylacji wymuszonych wykorzystujący wymuszenie impulsem ciśnieniowym: - zakres mierzonych częstotliwości 3-48 Hz lub większy, wykorzystujący impulsy 0-100 Hz. - częstotliwość próbkowania dla konwersji analogowo – cyfrowej przynajmniej: 200Hz - możliwość wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych - Moduł do oscylacji wymuszonych – pomiar ciśnienia w ustach: - Zakres: min. ± 2 kPa lub większa - Dokładność: ± 2% lub lepsza - Rozdzielczość: 0,001 Pa lub lepsza | TAK |  |
|  | Program do oscylacji wymuszonych umożliwia przeprowadzenie przynajmniej trzech prób z których system wylicza powtarzalność pomiaru | TAK |  |
|  | Opór widoczny w raporcie może być prezentowany przynajmniej w trzech wariantach: - Jako wartość średnia z wszystkich prawidłowo wykonanych prób - Jako rzeczywiste wartości zmierzone w każdej próbie - W sposób mieszany, czyli oba powyższe jednocześnie | TAK |  |
|  | Program oscylometryczny umożliwia umieszczenie w raporcie automatycznej interpretacji, umożliwiając jednocześnie operatorowi jej edycję. | TAK |  |
|  | Szablony do automatycznego opisu badania umożliwiają, w sposób automatyczny za pomocą makr wstawianie zmierzonych parametrów do opisu. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia w raportach spirometrycznych oraz oscylometrycznych takich parametrów jak: - Percentyl - Odchylenie standardowe | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w ruchome ramię (przykręcane do stołu/biurka) umożliwiające ustawienie odpowiedniej pozycji przepływomierza zarówno w pionie, jak i poziomie. | TAK |  |
|  | Regulowane ramię ofertuje zakres regulacji w wysokości, mierzony od najniższej pozycji do najwyższej, w zakresie przynajmniej 60 cm. | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.3.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ II

- Bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm (Videobronchoskop)

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie do videoprocesora będącego na wyposażeniu Szpitala EPK-i5000 ,EPK-i | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,2 mm | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK |  |
|  | Długość robocza 600mm | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
|  | Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze | TAK |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: min 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: min 12 godzin w temperaturze min 55 °C (131 °F) | TAK |  |
|  | Długość całkowita min 875 mm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX | TAK |  |
|  | Jednorazowy odłączany zawór ssący | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | TAK |  |

- Przenośny bronchoskop zasilany baterią/akumulatorem (Bronchofiberoskop)

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
| - 2 | Bronchofiberoskop kompatybilny ze źródłem światła videoprocesora EPK-i5000 posiadanego przez szpital | TAK |  |
|  | Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym 6,2 mm | TAK |  |
|  | Szerokość wziernika 6,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 3,0 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza 600mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita 900 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia 120º | TAK |  |
|  | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | TAK |  |
|  | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | TAK |  |
|  | Dioptrie w zakresie +3 ~ –8 dptr. | TAK |  |
|  | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni | TAK |  |
|  | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
|  | Zintegrowany z bronchofiberoskopem zawór testera szczelności | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | TAK |  |
|  | Sieciowe źródło światła | TAK |  |
|  | Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła | TAK |  |
|  | Wilgotność względna warunków pracy w zakresie 30 ~ 85% | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy w zakresie 10 ~ 40 °C | TAK |  |
|  | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |
|  | Fibroskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO: Temperatura: min 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: min 12 godzin w temperaturze min 55 °C (131 °F) | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.4.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ III

Mobiny, przenośny aparat USG

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | TAK |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki | TAK |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port microUSB lub USB C wbudowany w tablet | TAK |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwość pracy | TAK |  |
|  | od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) | TAK |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca 65 536 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu 170 dB | TAK |  |
|  | Prędkość rejestracji obrazów („frame rate”) w trybie 2D- 79 obrazów/ sekundę | TAK |  |
|  | Aplikacja do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilna z min. systemem operacyjnym Android | TAK |  |
|  | Głowice USG kompatybilne z tabletem co najmniej 3 producentów | TAK |  |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu wynosi conajmniej 60 minut | TAK |  |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące (tablet) akumulatora | TAK |  |
|  | Opcja obrazowanie w trybie pełnego ekaranu (full screen) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - płuc - kardiologicznych - FAST | TAK |  |
|  | TRYB OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna M-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej | TAK |  |
|  | Dwie prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweksowa C5-2 do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, kardiologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów w głowicy 128 | TAK |  |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej | TAK |  |
|  | Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania: do 30 cm. | TAK |  |
|  | Waga głowicy max. 150g. | TAK |  |
|  | PAKIETY I POMIARY OBLICZENIOWE / RAPORTY | TAK |  |
|  | Pomiar odległości w trybie 2D | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych na dysku twardym aparatu | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.5.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ IV

Aparat EKG

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Ekran kolorowy, dotykowy 7’ | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny 3x USB: USB device, USB host/ Ethernet, WiFi | TAK |  |
|  | Wymiary (mm) 258 x 199 x 50 (dł. x szer. x wys.) | TAK |  |
|  | Waga (kg) < 1,3 kg | TAK |  |
|  | Szerokość papieru (mm) 110-112 mm | TAK |  |
|  | Drukarka zewnętrzna | TAK |  |
|  | Wyświetlane odprowadzenia 1/3/6/12 | TAK |  |
|  | Drukowane odprowadzenia 1/3/6/12 | TAK |  |
|  | Tryb rejestracji auto, manual | TAK |  |
|  | Zapis wsteczny EKG | TAK |  |
|  | Wydruk rytmów – dodatkowych odprowadzeń | TAK |  |
|  | Tryb LONG | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania (Hz) 8000 Hz | TAK |  |
|  | Pamięć aparatu (ilość badań): pamięć wewnętrzna do 1000 badań | TAK |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii: do 130 badań auto | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja: automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Połączenie z LAN / Internet : kabel ethernet | TAK |  |
|  | HL7 | TAK |  |
|  | EKG-Mail :wysyłka badania na e-mail | TAK |  |
|  | EDM: eksport badania na nośnik typu Pendrive | TAK |  |
|  | INOP – kontrola podpięcia elektrod | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa stanu naładowania i rozładowania baterii | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i graficzna złego kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Zapis i odczyt badania z PenDrive | TAK |  |
|  | Eksport badania w formacie PDF | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika: 12 bit | TAK |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość (mm/s): 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s | TAK |  |
|  | Dodatkowe moduły: moduł pusloksymterii | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu: polski, angielski, rosyjski, hiszpański, portugalski, francuski, włoski, serbski, rumuński, węgierski, niemiecki, turecki | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.6.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ V

Wózek bariatryczny do transportu pacjenta

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |
|  | Szerokość wózka bez poręczy bocznych: 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 850 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 2100 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 560 – 920 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodująca hamowanie namnażania bakterii i wirusów, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę | TAK |  |
|  | Leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami harmonijkowymi | TAK |  |
|  | Leże składające się z dwóch segmentów | TAK |  |
|  | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 00 – 75˚ (± 5) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 180 (± 30) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 180 (± 30) | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
|  | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka od strony nóg pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem. Nie dopuszcza się sterowań tych ruchów dźwigniami umieszczonymi z boków podstawy wózka lub od strony głowy pacjenta, aby uniknąć utraty kontroli nad wózkiem w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem | TAK |  |
|  | Leże wózka zaopatrzone w uchwyty do kierowania wózkiem podczas jazdy. Uchwyty od strony głowy i stóp pacjenta. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Pod segmentem leża prowadnice na tacę na kasetę RTG umożliwiające przesuwanie tacy na całej długości | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | TAK |  |
|  | Wózek zaopatrzony w kosz na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm – dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone na czterech narożach ramy leża. | TAK |  |
|  | W narożach leża krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min. 250 kg (250 kg i więcej) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - poręcze boczne lakierowane - wieszak kroplówki - taca na kasetę RTG | TAK |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.7.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ VI

Urządzenie do kompresji mostka Copulus

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PODAĆ Parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Głębokość kompresji w zakresie min 2 cm do 6 cm (+/- 0,5 cm) Głębokość uciśnięć regulowana w czasie rzeczywistym w trakcie pracy bez wstrzymywania urządzenia. Częstość w zakresie min 80 do 120 ucisków/ min (+/- 2) Możliwość regulacji częstotliwości uciśnięć regulowana w czasie rzeczywistym w trakcie pracy bez wstrzymywania urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - 15:2 - 30:2 - ciągły | TAK |  |
|  | Uniesienie tłoka powyżej mostka w celu ułatwienia pełnego rozprężenia mostka podczas przerwy na wentylację pacjenta. | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | TAK |  |
|  | Deska pod plecy przezierna dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - max. 12 kg | TAK |  |
|  | Klasa odporności min. IP43 > IP 43 parametr punktowany | NIE | > IP 43 parametr nie wymagany, ale punktowany = 10 pkt Wpisać Tak/Nie …………….. |
|  | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na minimum 3 różne sposoby. | NIE | Parametr nie wymagany, lecz punktowany = 10 pkt Wpisać Tak/Nie …………… |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Działanie w pełni elektryczne | TAK |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator LiPo (min 2 sztuki) - Zasilanie 12 V DC - Zasilacz 230V | TAK |  |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze minimum 70 minut. | NIE | Parametr punktowany, ale nie wymagany czas pracy na jednym akumulatorze > min 70 = 10 pkt. Wpisać ile czasu …………….. |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0-do100% 220-240V 0-100% - max 2,5 h | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii | NIE | Parametr punktowany , ale nie wymagany = 5 pkt. Wpisać Tak/Nie …………… |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | - Urządzenie do kompresji mostka zintegrowanego z trybem manualnym i AED - Torba lub plecak wykonana z materiału typu PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w szelki do przenoszenia na plecach oraz w uchwyt umożliwiający transport urządzenia w ręku. Wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka - Deska pod plecy przezierna dla promieniowania X - Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z mostkiem - Kabel zasilający 12 V DC - Zasilacz 230 V AC - 2 Akumulatory | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.8.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- |

CZĘŚĆ VII

  - Videogastroskop

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PPODAĆ parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Kąt obserwacji 1400 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 4-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,4 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1100 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | TAK |  |
|  | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii Super CCD | TAK |  |
|  | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | TAK |  |
|  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | TAK |  |
|  | Typ konektora – dwugniazdowy | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu jak i z procesorem EPX-2500 będącym na wyposażeniu szpitala | TAK |  |

  - Procesor obrazu HDTV endoskopowy

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PPODAĆ parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Obrazowanie HDTV 1080p | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min 100x (podać typ endoskopu) | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | TAK |  |
|  | Wyostrzenie obrazu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 | TAK |  |
|  | Wyjście DVI, S-VHS, USB, RGB | TAK |  |
|  | Edycja opisów na ekranie | TAK |  |
|  | Zamrażanie obrazu | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik na kartę pamięci lub pendrive | TAK |  |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Procesor musi być kompatybilny z aparatem EG-530WR będącym na wyposażeniu pracowni jak i z oferowanymi aparatami | TAK |  |
|  | Źródło światła xenon | TAK |  |
|  | Moc oświetlenia – 300W | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Zapasowa lampa halogenowa min. 35W | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy | TAK |  |

  - Videokolonoskop

| Producent / Kraj ……………………………… (należy podać) Nazwa / Model i typ…………………………………… (należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji min 2021 …………….(należy podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | PPODAĆ parametry oferowane / podać zakresy lub opisać |
|  | Kąt obserwacji 1400 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1500 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | TAK |  |
|  | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii Super CCD | TAK |  |
|  | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | TAK |  |
|  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | TAK |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola obserwacji – Water Jet | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | TAK |  |
|  | Typ konektora – dwugniazdowy | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu jak i z procesorem EPX-2500 będącym na wyposażeniu szpitala | TAK |  |

Uwaga:

Parametry, których wartość określona jest jako wymagane stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia asortymentu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, materiałów opisowych  pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt dane, instrukcje obsługi itp. umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz nr 2.9.

| ………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) |
| --- | --- |

składają:	 Wykonawcy / Podwykonawcy /

Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*

DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 
ORAZ

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu 
i Szprotawie”     w zakresie:

CZĘŚĆ ……………..

(wpisać część której dotyczy oświadczenie)

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez POWIAT ŻAGAŃSKI (oznaczenie Zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

- Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub są w posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.

(NIP:……………………………) wpisać celem identyfikacji Wykonawcy

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, ze w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………………………..Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) /
 (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

*wypełnia i składa odpowiednio

Formularz 3.1.

FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)

| (nazwa podmiotu oddającego potencjał) | ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu 
i Szprotawie” w zakresie:

CZĘŚĆ ……………..

(wpisać część której dotyczy oświadczenie)

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane/usługi/dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

……………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:

a)	zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.

Formularz 3.2.

| ………………………………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | GRUPA KAPITAŁOWA OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu 
i Szprotawie”      w zakresie:

CZĘŚĆ ……………..

(wpisać część której dotyczy oświadczenie)

w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________________________

(wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm..) z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu.

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres):

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

(…)  ________________________________________________________

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

(…) ________________________________________________________________

_________________ dnia __ __ 2021 roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

- TOM  II

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (PPU)

zawarta w dniu …………………… 2021 r. w Żaganiu pomiędzy Powiatem Żagańskim, 
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, NIP 924-16-33-119 w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Henryka Janowicza 	- Starostę Żagańskiego

2. Annę Michalczuk	 	- Wicestarostę Powiatu Żagańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Bieleckiej

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą:

......................................................................

z siedzibą:

.....................................................................

wpisaną do ................................. pod nr ................................

NIP ....................................				REGON ..............................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. .........................................

2. ..........................................

została zawarta umowa o następującej treści:

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitala w Żaganiu i Szprotawie” w zakresie części …………. nr ZP.272.11.2021, przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (łącznie: „Strony”) została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§1

DEFINICJE

Słowa i wyrażenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, należy rozumieć i interpretować w następujący sposób:

- Przedmiot Umowy – to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia ujętym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- Ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późń. zm.)

- Postępowanie – jest to poprzedzające zawarcie Umowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;

- Strony – podmioty zawierające niniejszą Umowę, tj. Zamawiający  i Wykonawca.

- Zamawiający – należy przez to rozumieć Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań;

- Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę na dostawę w przedmiotowym postępowaniu;

- Użytkownik/Użytkownicy – należy przez to rozumieć 105 Kresowy Szpital Wojskowy 
z Przychodnią w Żarach Filii w Żaganiu ul. Żelazna 1A, 68-100 Żagań (w zakresie części I, II, III, IV, V, VI) oraz Nowy Szpital, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa Żagań (w zakresie części VII)

- Oferta – stanowi ofertę Wykonawcy wybraną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- Dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży lub dostawy;

- Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi oraz dostawami, a stanowią niezbędny element służący wykonaniu Przedmiotu Umowy;

- § 2 
PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:

- CZĘŚĆ I  - Oscylometr impulsowy  - typ/model……………………………………………  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.

- CZĘŚĆ II

b.1.  Bronchoskop terapeutyczny oświetlenie kanału 3,2 mm (Videobronchoskop) - typ/model……………………………………………  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy

b.2.  Przenośny bronchoskop zasilany baterią/akumulatorem (Bronchofiberoskop) - typ/model……………………………………………  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy

- CZĘŚĆ III - Mobilny przenośny aparat USG typ/model……………………………………………  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą 
w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.

- CZĘŚĆ IV - Aparat EKG typ/model……………………………………………  zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.

- CZĘŚĆ V - Wózek bariatryczny do transportu pacjenta typ/model……………………………………………  zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.

- CZĘŚĆ VI - Urządzenie do kompresji mostka Colpulus typ/model……………………………………………  zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.

- CZĘŚĆ VII

g.1.  - Videogastroskop - typ/model……………………………………………  zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy

g.2. Procesor obrazu HDTV endoskopowy -typ/model……………………………………………  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy

g.3. Videokolonoskop  -typ/model……………………………………………  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz wypełnioną Specyfikacją techniczną minimalnych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy

- Dostawa przedmiotu umowy wraz z jego wniesieniem nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy 
w terminie określonym w §4 ust. 1 do miejsca wskazanego w §4 ust. 2.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, oraz że posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- § 3  
CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wydanie całego przedmiotu zamówienia cenę ustaloną w ofercie złożonej przez Wykonawcę, obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia tj.:

- Część ……. -  Brutto:	 ……………………… zł (z obowiązującą stawką VAT) (słownie:………………………………………………………………………………)

- Część ……. -  Brutto:	 ……………………… zł (z obowiązującą stawką VAT) (słownie:………………………………………………………………………………)

(…)

- W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego (transport, czynności związane z przygotowaniem dostawy i montaż, opłaty i podatki wynikające z prawa celnego i podatkowego, koszty instalacji i szkolenia w zakresie obsługi oraz gwarancję na sprzęt itp.)

- Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół zdawczo – odbiorczy,
dla całości przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury na sprzęt zgodnie
z nazewnictwem/zapisem SWZ, bez wyszczególniania elementów wchodzących w skład kompletu na fakturze w zakresie określonej części.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 zwana dalej: „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej: „PEF”).

- Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

- Należność za przedmiot umowy określony w §2 należy dokonać na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, który figuruje w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług,  tzw. „Białej Liście”. (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający dokona płatności podzieloną płatnością. (Split Payment)

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury/rachunku uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw ani wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także przyjmować poręczeń podmiotów trzecich za dług Zamawiającego ani dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela Zamawiającego, pod rygorem nieważności czynności prawnej. Strony wspólnie i w porozumieniu ustalają, że dyspozycja dokonania płatności na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest podmiot inny niż Wykonawca jest zmianą wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy.

- §4  
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wnieść przedmiot umowy 
w terminie nie później niż do ….………………. (zgodnie z zapisami SWZ) na wskazane przez Zamawiającego w ust. 2 miejsce.

- Wykonawca dostarczy oraz wniesie sprzęt do:

  - 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią filia Żagań, ul. Żelazna 1, 68-100 Żagań na wskazane miejsce (w zakresie części I, II, III, IV, V, VI) we wskazane tam miejsce przez Użytkownika;

  - Nowego Szpitala, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa (w zakresie części VII) we wskazane tam miejsce przez Użytkownika.

- Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy (lub przez niego zleconemu przewoźnikowi) na jego koszt i ryzyko.

- Z realizacji umowy tj. po dostarczeniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony 
i podpisany protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego 
i Użytkownika.

- Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom, określonym w opisie przedmiotu zamówienia, lub ofercie Wykonawcy, lub w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 6.

- Wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności: (nie dotyczy to sytuacji, kiedy Wykonawca przekazał określony dokument już przed podpisanym umowy)

  - Ważną kartę gwarancyjną,

  - Paszport techniczny urządzenia,

  - Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i  elektronicznej na płycie CD,

  - Dokumenty dopuszczające oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE,

  - Wykaz podmiotów (wraz z adresami, numerami telefonów i faxów, adresem e-mail) upoważnionych przez wytwórcę aparatury lub jego autoryzowanego przedstawiciela mających siedzibę na terenie Polski, do wykonywania czynności, o których mowa w art.90 ust.4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.).

  - Dokument - Polskie Normy przenoszące Normy Europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy dostarczone będzie wraz z bezterminową i nieodpłatną dodatkowo licencją na użytkowanie.

- Strony ustalają osobę bezpośrednio odpowiedzialną za należyte wykonanie niniejszej umowy:

- po stronie Zamawiającego – Pan/Pani …………………………… tel. …………………..  
e-mail:…………………………….

- po stronie Użytkownika – Pan/Pani …………………………… tel. …………………..  
e-mail:…………………………….

- po stronie Wykonawcy - Pan/Pani …………………………, tel. ………………………….. 
e-mail ………………………….

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczności zmiany umowy. W przypadku takiej zmiany każda ze stron informuje drugą stronę, na piśmie o nowej osobie upoważnionej do reprezentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca zobowiązuje się na 3 dni przed dostawą zgłosić ten fakt osobie wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego.

- § 5 
 SZKOLENIA

- Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, minimum 2 szkolenia dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po zamontowaniu 
i uruchomieniu przedmiotu umowy, drugie szkolenie na żądanie Użytkownika  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty instalacji i uruchomienia.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne osób, o których mowa w ust. 1 odpowiednio 
w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach Filia w Żaganiu ul. Żelazna 1A, 68-100 Żagań w zakresie obsługi urządzeń oferowanych dla części I, II, III, IV, V, VI oraz w Nowym Szpitalu w Szprotawie, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa w zakresie obsługi sprzętu dla części VII w sposób zmierzający do utrzymania gwarancji producenta.

- § 6 
WARUNKI GWARANNCJI I SERWISU

- Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy na okres …………miesięcy zgodnie z zapisami formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy w zakresie części …..

- Gwarancja lub rękojmia licząc od dnia odbioru końcowego dotyczy całego przedmiotu umowy istniejącego w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze.

- Zamawiający lub Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi po terminach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający lub Użytkownik zgłaszał reklamację przed upływem tego terminu.

- Zamawiający lub Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatne (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) naprawy gwarancyjne i serwis przedmiotu umowy oraz bezpłatne udzielanie konsultacji i pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca prowadzi nieodpłatny serwisu sprzętu.

- Zgłoszenia reklamacyjne oraz serwisowe mogą być przyjmowane: (wypełnić właściwe)

- Telefonicznie, w godzinach pracy serwisu Wykonawcy: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8-16, tel………….”

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………….

- Dedykowaną stroną Producenta/Wykonawcy www…

- Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności:

- diagnozę uszkodzeń,

- wymianę uszkodzonych części lub urządzenia,

- naprawę i transport części z serwisu do miejsca użytkowania sprzętu,

- naprawa wraz z dojazdem do miejsca użytkowania sprzętu

- Gwarancji lub rękojmi podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy.

- Do dostarczonego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia. Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany urządzenia na nowe będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej.

- Czas reakcji  na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max 48 godzin (dotyczy dni roboczych).

- W przypadku naprawy w miejscu użytkowania sprzętu koszt dojazdu serwisanta lub wykonawcy pokrywa Wykonawca.

- W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu i uzgodnionym z Wykonawcą (nie dłuższym jednak niż 14 dni).

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w miejscu użytkowania sprzętu naprawa może być dokonana poza miejscem użytkowania. W okresie gwarancji lub rękojmi wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy do serwisu pokrywa Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

- Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu umowy  Zamawiający lub Użytkownik ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespołu lub części urządzenia na nową w terminie 14 dni roboczych od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniom.

- Po wykonaniu naprawy, Wykonawca musi przywrócić przedmiot umowy do stanu pełnej gotowości do pracy, tj. zgodnie ze stanem jak przed wystąpieniem awarii.

- Użytkownik w okresie gwarancji zobowiązuje się do użytkowania sprzętu z należytą starannością i zgodnie z dostarczoną instrukcją.

- Zamawiający lub Użytkownik w okresie gwarancji nie ma prawa modyfikować sprzętu, przeprowadzać żadnych remontów i napraw bez zgody Wykonawcy oraz wyzbywać się sprzętu ani też oferować, przyznawać trzeciej stronie udziałów we własności i korzystać z prawa zastawu.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiający lub Użytkownik zastrzega sobie również prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

- § 7 
KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonego w §4 ust. 1 terminu w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w  §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części),

- za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 
w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części),

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części),

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w  §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części)

- za wykonanie przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł brutto,

- za zawarcie umowy o podwykonawstwo z terminem zapłaty za fakturę dłuższym niż określony w  §4 ust. 3 w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w  §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części),

- za brak zapłaty w terminie lub zapłata po terminie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy,

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w  §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części).

- W przypadku gdy dostarczony sprzęt nie spełnia jednego lub kilku warunków, o których zapewniał Wykonawca w przedłożonych przez podpisaniem umowy dokumentów (odpowiednio w zakresie składanej części) w wysokości 5% wartości sprzętu określonego odpowiednio w §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie składanej części)

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia od odstąpienia od Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony nie mogą zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody drugiej strony.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury, 
z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w przepisach szczególnych.

- Łączny limit kar umownych wynosi do 50% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 (odpowiednio w zakresie danej części).

- § 8 
PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców), po zawarciu z nim(i) odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:

    - zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

    - termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy czynności, który nie może być dłuższy niż terminy wykonania zamówienia określony w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

    - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

    - termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż terminy wskazane w §3 ust. 3 niniejszej umowy dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

    - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonego.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

- Podwykonawca oświadczy, że dostawa/usługa jest wykonywana przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których Podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone  prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub  egzekucyjne.

- § 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy wynikających z przepisów prawa lub innych postanowień umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bądź ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności.

  - jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy;

  - jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawców bez zgody Zamawiającego;

  - jeżeli Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, lub realizuje umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w umowie;

  - jeżeli Wykonawca zataił informację przed Zamawiającym, że dostarczony przez niego sprzęt, o którym mowa w §2 ust. 1 nie spełnia wymagań w postaci dopuszczenia do obrotu 
i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych,  lub że oferowany sprzęt pochodzi od autoryzowanego producenta lub dilera lub, że sprzęt posiada autoryzowany serwis pogwarancyjny.

- Wedle wyboru Zamawiającego, może on od umowy odstąpić w całości lub części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu bądź rozwiązaniu umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego oraz winno wskazywać czy Zamawiający odstępuje od umowy w całości czy w części (a jeżeli tak, to w jakiej). Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie bądź rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, np. siła wyższa, Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostarczonego towaru od dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy, pokrycia uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia zrealizowanych dostaw.

- W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca niezwłocznie usunie urządzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub wniesionego.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar powódź, epidemie, strajki zarządzenia władz, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić druga stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla stron dotkniętej siłą wyższą naruszeni postanowień umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody lub straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu obowiązków umownych, jak również za szkody lub straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

- § 10 
ZMIANY UMOWY

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalnych na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:

- zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie i na warunkach pozwalających dostosować treść umowy do nowych regulacji prawnych,

- zmiany jakości na wyższą zaoferowanych parametrów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

- istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie),

- zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT,

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

- Określa się następujący tryb dokonania zmian postanowień umowy:

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

- Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Wszelkie uzupełnienia i zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy obustronnie podpisanego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy (ii) zmian przedstawicieli Stron oraz (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia choroby COVID-19 jest przypadkiem siły wyższej, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację Umowy, niniejsze regulacje należy stosować z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- § 11
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informuję że:

- Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu z siedzibą przy ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań,  reprezentowane przez Starostę Żagańskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 68 477 79 01

- Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych- Panem Maciejem Gęsigóra,  pod adresem 
e-mail: iod@powiatzaganski.pl , tel. 684793460  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji niniejszej umowy.

- Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym w związku z realizacją umowy,  przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających realizację umowy. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.

- Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 164 ze zm.).

- Obowiązek podania danych

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.

- Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz otrzymania ich kopii,

- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo także prawo do  usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

- § 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne w chwili zawierania Umowy lub stanie się nieważne po zawarciu Umowy, ważność pozostałych postanowień Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwiązania, których celem jest osiągnięcie takiego samego lub jak najbliższego zamierzonemu celowi skutku gospodarczego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

- Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.

- Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się polskie przepisy powszechnie obowiązujące, 
w szczególności przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o wyrobach medycznych, akty wykonawcze do tych ustaw.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część w szczególności :

Załącznik nr 1-  Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Specyfikacją techniczna minimalnych wymagań Zamawiającego oferowanego sprzętu (w zakresie danej części)

Podpisano i opatrzono pieczęcią				Podpisano i opatrzono pieczęcią

Zamawiający							Wykonawca

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. – o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)